## 汇总表
黔西南州人民医院医疗设备采购项目询价汇总表
序号 | 产品名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 总预算金额（万元） | 备注
1 | 全自动FISH（荧光原位杂交）扫描显微镜及图像分析系统 | 徕卡 | 1 | 套 | 395
2 | 全自动染色封片机 | 达科为 | 1 | 台
3 | 智能采血管理系统 | 丰炎/博欣 | 1 | 台 |  | 报价时两个品牌任意报其中一个即可
4 | 视野分析仪 | 蔡司 | 1 | 套

## 全自动FISH（荧光原位杂交）扫描显微镜及图像分析系统配置要求
全自动FISH（荧光原位杂交）扫描显微镜及图像分析系统配置要求
编号 | 产品名称 | 产品型号及规格 | 数量 | 品牌 | 备注
1 | 显微镜 | DM6000B | 1 | 徕卡 | LED光源，配套FIsh专用封片剂：10支
2 | 物镜 | 1.25倍、10倍、63倍物镜 | 1
3 | CCD | JAIMV2 | 1
4 | 载物台 | 23GSL6011 | 1
5 | 条码识别器 | 23GSLS0006 | 1
6 | 镜油系统 | Type N | 1
7 | 灯箱 | 显微镜灯箱 | 1
8 | 荧光滤片 | 荧光滤块 | 1
9 | 荧光光源 | leica | 1
10 | 荧光虑块转盘 | 8位转盘 | 1
11 | 服务器数据库 | SQL数据库 | 1
12 | 软件 | 分析软件 | 1
13 | 扫描主机工作站（电脑） |  | 1 | 品牌机 | 要求能接入本院HIS系统（包含接口费用）
14 | 网络交换机 |  | 1 | 品牌机
15 | UPS不间断电源 | UPS电源 | 1 | 品牌机 | UPS符合设备实验室安装要求,停电后保障设备正常运行半小时（容量≥3000KV·A）
16 | 显示器 |  | 1 | 品牌机
17 | 打印机 |  | 1 | 品牌机
18 | 工作台桌 |  | 1 |  | 含品牌工作椅，并符合实验室安装要求，用于摆放该设备
19 | 医用低温冷藏箱 | ≥200L | 1 | 品牌机 | 2℃-8℃可调；需出具检定/校准报告
20 | 医用超低温冷藏箱 | ≥200L | 1 | 品牌机 | -25℃≤可调；需出具检定/校准报告
21 | 手动移液枪 | 0.5-10ul | 3 | eppendorf | 需出具检定/校准报告
22 | 手动移液枪 | 20-200ul | 3 | eppendorf | 需出具检定/校准报告
23 | 手动移液枪 | 100-1000ul | 3 | eppendorf | 需出具检定/校准报告
24 | 手动移液枪 | 0.1-2.5ul | 1 | eppendorf | 需出具检定/校准报告
25 | 手动移液枪 | 2-20ul | 1 | eppendorf | 需出具检定/校准报告
26 | 手动移液枪 | 0.5-5ml | 1 | eppendorf | 需出具检定/校准报告
27 | 手动移液枪 | 1-10m | 1 | eppendorf | 需出具检定/校准报告
28 | 多道移液器 | 30-300ul | 3 | eppendorf | 需出具检定/校准报告
29 | 水浴锅 |  | 1 | 国产
30 | 烘箱 |  | 2 | 国产 | 温度可调节
31 | 垂直流单人单排超净工作台 |  | 1 | 国产 | 需出具检定/校准报告
32 | 单人A2型生物安全柜 |  | 1 | 国产 | 需出具检定/校准报告
售后服务要求：全套设备质保期：≥12个月，质保期结束后维保期（全保）≥24个月，设备在质保期及维保期内要求每年不低于2次预防性维护，并出具预防性维护报告；全部软件终生免费升级，保证在用版本始终为公司最新版本。维修响应时间：电话响应≤1小时，工程师到达现场时间≤72小时，如维修期≥10日历日，需提供备用机。

## 全自动染色封片机配置要求
全自动染色封片机配置要求
产品编号 | 产品描述 | 产品型号及规格 | 数量 | 品 牌 | 备 注
1 | DP360主机（含电源线） | DP360 | 1 | 达科为DP360+CS500,要求染色液开放。 | 配烤箱、配试剂保温
2 | CS500主机（含电源线） | CS500 | 1
3 | 水洗缸 | 110.000055-00 | 4
4 | 试剂缸 | 023.000136-00 | 24
5 | 中转缸 | 023.013.003-00 | 1
6 | 玻片架 | 023.000012-00 | 12
7 | 试剂缸盖 | 023.000139-00 | 24
8 | 通风管组件（含管箍） | 100.000005-00 | 1
9 | 进水管组件 | 060.000.012-00 | 1
10 | 弹簧钢丝管 | 060.000.013-00 | 1 |  | 排水管
11 | 触控笔 | 030.000.001-00 | 1
12 | 过滤器 | 050.013.006-00 | 1
13 | 封片模块 | 120.009.001-00 | 1
14 | 通风管 | 060.004.018-00 | 1
15 | 盖玻片盒 | 021.009.173-00 | 2
16 | 碎片收集盒 | 021.009.215-00 | 1
17 | 废液瓶组件 | 110.009.032-00 | 1
18 | 固封剂瓶组件 | 110.009.024-00 | 1
19 | 清洗瓶组件 | 110.009.023-00 | 1
20 | 托盘（金属） | 021.009.165-00 | 27
21 | 装载盒（金属） | 022.009.162-00 | 1
22 | 盖玻片 | 24*50mm | 10 |  | 防粘型
23 | 载玻片 | 25*75mm | 5 |  | 装机调试
24 | 工作台桌 | 定制（2米~4米） | 1 | 套 | 包含工作椅；符合实验室安装要求，用于摆放该设备
25 | 通风柜 | 定制（2米~4米） | 1 | 套 | 适配于全自动染色封片机
26 | 电脑 |  | 1 | 品牌机 | 要求能接入本院HIS系统（包含接口费用）
27 | 打印机 | 彩色打印复印一体 | 1 | 品牌机 | 适配于全自动染色封片机
28 | 染色缸 | 30片圆缸 | 20 | 国产 | 适配于全自动染色封片机
29 | 染色缸 | 9片立式140ml（内带卡槽） | 20 | 国产
30 | 塑料载玻片染色缸 | 20片 | 20 | 国产
31 | 湿盒 | 10片 | 5 | 国产
32 | 湿盒 | 30片圆缸 | 5 | 国产
33 | 不锈钢玻片架 | 30片 | 10 | 国产
34 | 烧杯 | 100ml | 5 | 国产
35 | 烧杯 | 250ml | 5 | 国产
36 | 烧杯 | 500ml | 5 | 国产
37 | 烧杯 | 1000ml | 5 | 国产
38 | 量筒 | 50ml | 5 | 国产
39 | 量筒 | 100ml | 5 | 国产
40 | 量筒 | 250ml | 5 | 国产
41 | 广口锥形瓶 | 50ml | 2 | 国产
42 | 广口锥形瓶 | 100ml | 2 | 国产
43 | 广口锥形瓶 | 150ml | 2 | 国产
44 | 广口锥形瓶 | 200ml | 2 | 国产
45 | 广口锥形瓶 | 300ml | 2 | 国产
售后服务要求：全套设备质保期：≥12个月，质保期结束后维保期（全保）≥60个月，设备在质保期及维保期内要求每年不低于2次预防性维护，并出具预防性维护报告；维修响应时间：电话响应≤1小时，工程师到达现场时间≤72小时，如维修期≥10日历日，需提供备用机。

## 丰炎智能采血管理系统配置要求
智能采血管理系统配置要求
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 厂家 | 型号 | 备注(主要参数)
1 | 分拣机主机 | 1 | 台 | 珠海丰炎科技有限公司 | FJ-416 | ▲1、一致性要求：要求与工作站同一生产厂家，保证整套系统售后一致性。 ▲2、结构要求：要求占地小，管仓位于仪器右端，将采血管倒入管仓即可。（投标时提供图片作为证明材料，并加盖投标人公章） ▲3、上管机构：具备先进的摇杆式往复上管机构（投标时提供相应证书作为证明材料，并加盖投标人公章） ▲4、扫描要求：采用原装进口品牌扫描设备，高灵敏度，高清晰度，高通过率。（投标时提供图片作为证明材料，并加盖投标人公章） 5、管仓容量：一次可以无序倒入≥2000支采血管，支持在线装载试管. 6、分拣速度：≥2000管/小时。 7、拣出仓容量：≥100支管/每仓。 ▲8、拣出仓设置：≥16个拣出仓。分为上仓、下仓与特殊仓，仓体容量分大小，方便试管量大的常规项目的存放。（投标时提供图片作为证明材料，并加盖投标人公章） 9、满仓预警：具有满仓预警功能并能做出相应处理。 10、标本感应自动启停分拣：具备自动感应、自动启停功能。 ▲11、待捡仓消毒：待捡仓可设置定时紫外线消毒功能. （投标时提供图片作为证明材料，并加盖投标人公章） 12、轨道连接：支持与智能采血工作站传输轨道相连接，支持与检验科流水线对接，支持前处理预分拣。 13、数据统计：实时数据监控统计功能，每分拣一个标本，统计表将刷新一次。 14、特殊管提示功能：特殊采血管，特殊病人，预先登记过信息，在分拣机分拣到该样本后，会自动提示，并记录信息。 15、内置电脑：集成式高性能内置电脑，无需在设备外摆放电脑占用空间。 ▲16、捡出仓照明系统：每个捡出仓都具有LED照明功能，为检出仓内照明光线不足的情况下进行照明。（投标时提供图片作为证明材料，并加盖投标人公章） 17、一体式显示屏：显示器安装设备上部，无需支架安装显示器。 18、打印条码类型：支持长达30位或以上的条码，支持包括但不限于EAN码、39码、交叉25码、UPC码、128码、93码，ISBN码及Codabar码等。 19、支持试管类型：直径10~12mm，长度75~100mm。 20、应急处理：一旦停电或故障导致停机，可以快速确认试管所在的位置，无需工具即可拆卸外壳，方便取出设备内部的试管。 21、紧急暂停功能：设备具有一键紧急暂停功能，发生紧急情况下可马上暂停设备运行。 22、应急手工条码扫描：具备外置的条码扫描枪扫描条码，手工分拣，恢复传统的手工模式。 23、软件连接：具备定制软件和医院的LIS系统连接。 ▲24 尺寸要求：因地方受限，长度≤1100mm，宽度≤800mm,高度不限。（投标时提供图片作为证明材料，并加盖投标人公章）保证整套系统售后一致性。
2 | 内置管理系统软件 | 1 | 套 | 珠海丰炎科技有限公司 | V1.6
3 | 内置控制软件 | 1 | 套 | 珠海丰炎科技有限公司 | V1.0
4 | 内置工控主机 | 1 | 台 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制
5 | 内置触摸显示屏 | 1 | 台 | 珠海丰炎科技有限公司 | 12寸
6 | 高速扫描枪 | ≥1 | 台 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制
7 | 分拣接料盒≥16 | ≥16 | 个 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制
8 | 传送轨道 | ≥1 | 套 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制 | 1、无缝连接采血桌内嵌轨道输出的血液标本；2、采用传送带密封传送，有效保障标本的完好预留检修口方便检修；3、标本全程实时自动传输以及标本全程可追溯数据流，4、传输速度≥900管/h
9 | 采血管智能管理工作站 | 2 | 套 | 珠海丰炎科技有限公司 | CG-600S | 1、工作流程：通过刷卡或扫条码取得病人ID号，从医院信息系统中读取对应检测信息，自动选取、打印、黏贴，最后把准备好的采血管输送出来。 ▲2、工作模式：一机双位双出管口，左右各一个，不能是同一出管口，避免造成混淆。（投标时提供整机图片作为证明材料，并加盖投标人公章）。 ★3、加管方式：采用倾倒式无序放管方式，无需外加辅助工具，非滑轨式、平趟式等需要人工参与摆放试管的模式，切实减轻工作量。（投标时提供加管图片作为证明材料，并加盖投标人公章） ▲4、试管引导排队功能：具有把试管从无序到有序的引导排序功能，排除堵管情况（提供相关技术图片证明材料，并加盖投标人公章） ▲5、试管等候打印功能：每种颜色试管都有5根试管在等候区，等候打印出管，保证出管速度。（投标时提供加管图片作为证明材料，并加盖投标人公章） ★6、备管量：可加≥6种试管，每种试管要放≧150支采血管，一次性可放置≧900支采血管（投标时提供加管图片作为证明材料，并加盖投标人公章） ★7、上管模式：采用三板交叉递进式上管，非机械手抓取，对采血管包装规格及尺寸没有要求，（投标时提供上管图片作为证明材料，并加盖投标人公章）。 8、出管速度：≤3.5秒/支，一小时可打印≧1000支采血管。 9、可视仓设置：每个管仓有可视窗，避免加错试管。 10、备管顺序：病人到诊后，确认信息后才出管，杜绝过号。 11、对接要求：专用软件系统可与叫号系统对接使用。 12、打印换纸设计：抽屉式打印模块设计，让更换打印纸更方便。 ▲13、单机设备内置搭载≥3台热敏打印机，一次可装载≧1500张热敏纸 14、支持试管类型：直径12~13mm，长度75mm~100mm。 ▲15、智能寻边：标签覆盖原厂标签，而且保留观察窗。 16、要求配有内置式热敏打印机，中文、英文标准字库，能够升级。 17、打印条码类型：要求支持长达30位或以上的条码，支持包括但不限于EAN码、39码、交叉25码、UPC码、128码、93码、ISBN码及Codabar码等。 18、故障代码系统：一旦故障可以根据代码迅速判断故障部件，模块化的设计使得维修更换更加方便。 19、应急系统：应具有多种应急方案。 20、软件连接：专用软件和医院的LIS系统连接，完善了标本流的管理。 21、缺管报警：需要实时掌控仓中试管数，具有缺管报警，可以自定义报警剩余管数量。 ▲22、每台机要配有大容量储物柜，尺寸要求：长≥700mm，宽≥500mm，高≥600mm,（提供实物尺寸图，加盖投标人公章） ▲23、厂家通过ISO9001质量体系认证（投标时提供证书复印件并加盖投标人公章）
11 | 工控电脑 | 4 | 套 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制
12 | 电脑支架 | 4 | 套 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制
13 | 读卡器 | 4 | 个 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制
14 | 扫描仪 | 4 | 个 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制
15 | 标签打印机 | 4 | 台 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制
16 | 键鼠套装、鼠标垫 | 4 | 套 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制
17 | 打印纸 | 80 | 卷 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制
18 | 采血台（包含配套工位椅） | 4 | 个 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制 | 1、建设窗口为半封闭式设计； 2、采血桌内含嵌入式的传输轨道来收集标本； 3、采血桌内嵌入式的传输轨道与远距离传输的传输带系统无缝连接，不需人工干预； 4、配置4个工位椅、采血桌， 5、台面具备开孔放置利器盒以及医用垃圾桶，设计不影响美观并且满足院感要求，无需定制利器盒及垃圾桶，通用型号利器盒及垃圾桶均能使用。 ★6、采血桌具备加装空气抽离功能装置，减少气溶胶携带病毒对医护人员及病人的相互交叉感染
19 | 智能叫号系统 | 1 | 套 | 珠海丰炎科技有限公司 | V7.0 | 具备病人自助登记的功能： 提供医院所需的凭证进行登记的功能，凭证的种类包括但不限于：诊疗 卡、一卡通、发票、医保卡、身份证等；黔康码，电子医保凭证，人脸 自助登记时进行提前识别病人或检验项目的种类，根据医院的规则进行 分流： 实现提前叫号（预叫号）的功能，节约采血工作人员叫号时等待的时间， 极大提高工作效率： 优先功能：具备急诊优先、老人优先等功能，可根据需要设置优先级别 以及优先规则，优先规则可分时段： 语音叫号软件：国内语言环境下开发、支持中英文、数字的语音自动合 成，叫号信息内容可灵活变更、设定： 叫号方式：与采血管理系统完全整合，按下采血工作站的取管按钮就能 触发叫号，或采血完成确认后，自动触发叫号功能： 重复呼叫：具备过号后重新呼叫功能： 转发呼叫：具备转发呼叫功能，避免采血患者在单一窗口积压
20 | 叫号机 | 2 | 台 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制 | 1. 液晶显示器：≥22寸；超高强度钢化触摸板 2. 内置功放及防磁立体音响，支持语音播报功能； 3. 触摸寿命：≥6000万次； 4. 热敏打印机，打印头可靠性：≥1500万行，带切刀； 5. 主机CPU≥四核，≥64G固态硬盘，≥4G运行内存，2个串口； 6. 读卡器或扫描枪可根据医院要求订制，支持读取二代身份证、就诊卡、医保卡或检验申请单条码。
22 | 显示大屏（65寸） | 1 | 台 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制
23 | 显示小屏（32寸） | 4 | 台 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制
24 | 机顶盒 | 1 | 台 | 珠海丰炎科技有限公司 | 丰炎定制
其他要求：1、包含现有场地改造、装修、安装、物流管道布局吊顶恢复等；2、包含与本院HIS、LIS等系统接口费用；3、报价时提供智能采血管理系统设计效果图以及详细清单
售后服务要求：全套设备质保期：≥12个月,质保期结束后维保期≥12个月，设备在质保期及维保期内要求每年不低于2次预防性维护，并出具预防性维护报告； 维修响应时间：电话响应≤1小时，工程师到达现场时间≤48小时

## 博欣智能采血管理系统配置要求
智能采血管理系统配置要求
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 厂家 | 型号 | 备注(主要参数)
1 | 智能采血管分拣系统主机 | 1 | 套 | 杭州博欣 | S2000 | 智能采血管分拣机对全院标本根据条形码信息进行自动扫描分拣，可按需设置多种分拣规则；1、标本可通过气动传输系统、轨道传输系统自动输入，或标本试管集中人工倒入待检仓来智能分拣标本；2、仪器内置两个条形码扫描器和两条分拣工作轨道，支持两条分拣工作轨道同时分拣以确保分拣效率；3、采用水车式上样模式，非机械上推、搓板式上样，保证标本上样安全可靠；4、标配分拣仓数量≥24个，无需外加模块，待检仓容量≥2000支，拣出仓容量≥200支；5、具备每个拣出仓内置的缓存空间，支持抽出拣出仓时相应标本仍会分拣至该仓位的缓存空间内，在拣出仓抽出期间设备不停机且标本不会被分类到其它仓或未识别仓，避免标本分拣错误和重复分拣 ；6、分拣实测速度≥2000支/小时；7、分拣主机标配液晶显示屏，显示屏为内置式（非外挂式），以便工作人员察看和操作。8、拣出仓采用可视化设计，每个仓位设有透明可视窗口，可方便观察仓位内标本状态；9、分拣系统随时自动探测待拣仓内是否有标本试管输入，实现自动启停分拣功能，无标本时自动休眠；10、在设备出现故障时根据出现异常情况，具备分级详细报警功能，并能指导用户处理故障；
2 | 智能采血管分拣系统V2.0 | 1 | 套
3 | 条码扫码器 | 1 | 个
4 | 标本拣出仓≥24 | ≥24 | 个
5 | 传送轨道 | ≥1 | 套 | 杭州博欣 | T500 | 1、无缝连接采血桌内嵌轨道输出的血液标本；2、采用传送带密封传送，有效保障标本的完好预留检修口方便检修；3、标本全程实时自动传输以及标本全程可追溯数据流，4、传输速度≥1000管/h
6 | 落地式智能采血管理系统主机 | 4 | 套 | 杭州博欣 | D400 | 1、设备可实现全自动选管贴标，支持支持直径12~13mm，长度：75~110mm各品牌普通真空采血试管，采血人员可使用扫描器识别患者条码，针对项目信息，设备智能抓取所需试管并将标签规范粘贴至试管上；支持即时贴管或与排队叫号系统联动提前预贴管双从备管模式；2、专机专用，单台仪器为一个窗口备管；具备独立打印系统，单台仪器内置热敏打印模块≥2个，且为落地式，即到即贴，标签打印时间即为准确采血时间；3、单台设备试管容量＞400支，即：单个窗口可用试管＞400支；且单台仪器支持同时装载≥17种不同类型的试管，可进行同一种试管放置在多个试管仓的设定，真正做到试管自定义原则多用多加，少用少加，保障一天只需添加一次试管；4、单台设备贴标处理速度≥1000支/小时；5、取管装置：采用机械下压式取管，确保取管状态全程可控；6、采血管装载采用滑道式试管道加管，试管呈垂直有序排列状态，确保取管成功率；配专用加管工具，确保快速灵活加管，支持不停机加管；7、仪器整机高度与采血桌高度保持一致，来保正采血极优的空间使用率，高度须根据仪器最高点位置到地面的垂直距离；8、仪器整个顶盖平整并固定，且无任何仓门开口或者其他破坏平整性的部件，可当侧桌使用，用于放置日常采血工作常用耗材；9、装管方式为从仪器侧面装管，非仪器上方装管，以保证顶盖的置物功能不受影响，支持不停机加管；10、单根试管逐一连续出管，即贴一根试管出一根试管，出管过程中出管口具有灯光闪烁提示；11、具备寻边定位功能，能智能检测试管原有标签位，在原标签位进行粘贴，保证采血观察窗及血量指示标记不受遮挡；可设置贴标高度及横向贴标起始位置；12、仪器可实时显示各个试管仓剩余试管数量，具备采血试管余量检测功能，余量探测精确到支，实时显示试管余量；13、内置打印模块可插拔：内置采血管标签打印模块可插拔，可将打印模块彻底拔出仪器，并放置在桌面上实现快速轻松换纸，便于操作老师换纸便捷性；14、根据故障情况，具备分级详细报警功能，并能指导用户处理故障；
7 | 落地式智能采血管理系统V2.0 | 4 | 套
8 | 用户终端一体机 | 4 | 套
9 | 回执单打印机 | 4 | 台
10 | 条码扫码器 | 4 | 个
11 | 鼠标套装 | 4 | 套
12 | 打印纸 | 80 | 卷
13 | 采血台（包含配套工位椅） | 4 | 个 | 杭州博欣 | C135 | 1、建设窗口为半封闭式设计；2、采血桌内含嵌入式的传输轨道来收集标本；3、采血桌内嵌入式的传输轨道与远距离传输的传输带系统无缝连接，不需人工干预；4、配置4个工位椅、采血桌；5、台面具备开孔放置利器盒以及医用垃圾桶，设计不影响美观并且满足院感要求，无需定制利器盒及垃圾桶，通用型号利器盒及垃圾桶均能使用。
14 | 智能排队叫号系统V2.0 | 1 | 套 | 杭州博欣 | Q100 | 1、支持自助取号，支持身份证、医保卡、就诊卡、一维、二维码等各类方式取号；2、支持有序叫号，可按国家照顾政策要求区分队列，优先叫号；3、支持多种方式实现与医院LIS/HIS系统数据信息对接。4、可根据不同医院实际采血流程和需求拓展相应功能；5、取号类型：自助取号/窗口取号；6、智能分组：对符合国家照顾政策要求的特殊人员凭有效身份证件可到相关窗口取号并优先叫号。（如老幼、孕妇、残疾人、军人等）；7、一键叫号：依据医院采血流程个性化配置叫号规则；8、重呼叫号：支持同一患者多次语音呼叫；9、直呼叫号：特殊情况可指定患者叫号；10、实时显示：采血窗口实时显示当前总队列排队信息；11、窗口配置：根据排队情况设置窗口叫号类型（普通号、老人号、儿童号、照顾号等任意搭配）；12、随时启停：采血窗口可随时开启和暂停叫号服务；13、过号处理：过号患者可根据医院需求进行相应处理；14、配置功能：可配置叫号内容、语音语速、音量等，并可配置屏幕显示内容及字体等；15、配采血自助取号机：实现患者自助取号报到；16、可与智能采血管理系统信息打通，实现提前备预备管功能，提高采血效率；
15 | 自主取号机 | 2 | 台
16 | 高清显示大屏（65寸） | 1 | 台
17 | 高清显示小屏（39寸） | 4 | 台
18 | 服务器 | 1 | 台
19 | 微型电脑 | 1 | 个
其他要求：1、包含现有场地改造、装修、安装、物流管道布局吊顶恢复等；2、包含与本院HIS、LIS等系统接口费用；3、报价时提供智能采血管理系统设计效果图以及详细清单
售后服务要求：全套设备质保期：≥12个月,质保期结束后维保期≥12个月，设备在质保期及维保期内要求每年不低于2次预防性维护，并出具预防性维护报告； 维修响应时间：电话响应≤1小时，工程师到达现场时间≤48小时

## 视野分析仪配置要求
视野分析仪配置要求
编号 | 产品描述 | 产品型号 | 数量 | 品牌 | 备注
1 | 视野分析仪（HFA3 860） | 860 | 1 | 蔡司
2 | 台桌 (NES 900) | NES900 | 1 | 新眼光 | 包含工作椅
3 | 打印机 | HL-5580D | 1 | brother
4 | 电脑 | 配置不低于医院在用电脑配置 | 1 | 品牌机 | 要求能接入本院HIS系统（包含接口费用）
售后服务要求：全套设备质保期：≥12个月，质保期结束后维保期（全保）≥24个月，设备在质保期及维保期内要求每年不低于2次预防性维护，并出具预防性维护报告；维修响应时间：电话响应≤1小时，工程师到达现场时间≤72小时，如维修期≥10日历日，需提供备用机。