## 项目技术要求
附件一：
无创DNA检测相关试剂耗材技术要求
序号 | 项目名称 | 项目相关要求 | 响应情况及佐证资料 | 备注
一 | 胎儿染色体非整倍体检测相关试剂耗材（无创DNA筛查） | 1、检测试剂盒用于定性检测孕周12周以上的孕妇外周血血浆中胎儿游离脱氧核糖核酸（DNA），通过分析样本中胎儿游离DNA的21号、18号及13号染色体数量的差异，对胎儿染色体非整倍体疾病21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征进行产前辅助判断。 |  | 每项技术要求需提供相应的佐证资料，并注明对于佐证材料位置（如详见XXX技术白皮书，第几页第几项，如未提供相应佐证资料视为满足该项技术要求）；
2、试剂包含:核酸提取试剂、胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂、测序反应通用试剂盒整套检测试剂，包含实验所需所有耗材及保险（阳性保额不低于2500，若是双胞胎或多胞胎孕妇最高赔偿不低于每参检4000元人民币。）实现无需采购其他耗材可直接检测样本，保证成本可控。胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)。
3、配套软件：数据本地解读无需数据联网回传，保证信息安全。
二 | 胎儿染色体非整倍体检测相关试剂耗材（无创Plus筛查） | 1、检测试剂盒用于定性检测孕周12周以上的孕妇外周血血浆中胎儿游离脱氧核糖核酸（DNA），通过分析样本中胎儿游离DNA的21号、18号及13号染色体数量的差异，对胎儿染色体非整倍体疾病21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征进行产前辅助判断。检测报告需包含所有性染色体非整倍体、常染色体非整倍体和至少92种缺失重复综合征（根据各厂家试剂性染色体具体种类及染色体微缺失微重复项数量来进行对比）。
2、试剂包含:核酸提取试剂、胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂、测序反应通用试剂盒整套检测试剂，包含实验所需所有耗材及保险（阳性保额不低于2500，若是双胞胎或多胞胎孕妇最高赔偿不低于每参检4000元人民币。）实现无需采购其他耗材可直接检测样本，保证成本可控。
3、配套软件：数据本地解读无需数据联网回传，保证信息安全。
三 | 染色体非整倍体检测相关试剂耗材（CNVseq-1M染色体检测） | 1、检测试剂盒用于体外定性检测人流产绒毛组织样本中≥13、18、21号染色体三体和X染色体单体，检测范围：检测23对染色体非整倍体及不低于1Mb以上的缺失、重复。
2、试剂包含:核酸提取试剂、染色体非整倍体检测、测序反应通用试剂盒整套检测试剂，包含实验所需所有耗材实现无需采购其他耗材可直接检测样本，保证成本可控。
3、配套软件：数据本地解读无需数据联网回传，保证信息安全。
四 | 染色体非整倍体检测相关试剂耗材（CNVseq-100K PLUS染色体检测） | 1、试剂盒用于体外定性检测人流产绒毛组织样本中中≥13、18、21号染色体三体和X染色体单体，检测范围：检测23对染色体非整倍体及100K以上的缺失、重复。
2、试剂包含:核酸提取试剂、染色体非整倍体检测、测序反应通用试剂盒整套检测试剂，包含实验所需所有耗材实现无需采购其他耗材可直接检测样本，保证成本可控。
3、配套软件：数据本地解读无需数据联网回传，保证信息安全。
五 | 临床全外显子检测相关试剂耗材（WES） | 1、检测范围：一次性检测人类基因组中2万多个基因上约18万个外显子突变及外显子相邻20 bp的内含子区中的点突变（检测准确率为99%以上）、小的缺失插入突变（20bp以内）（检测准确率为99%以上），以及外显子水平的缺失重复变异（包括SMN1基因7号外显子的缺失情况）（检测准确率为95%以上）。该方法可以额外检测 ClinVar及 HGMD数据库记录致病的内含子区变异，可检测线粒体基因组上的点突变和20bp以内插入缺失变异。解读OMIM数据库中致病机理明确的≥5,000种疾病。
2、试剂包含:核酸提取试剂、测序反应通用试剂盒整套检测试剂，包含实验所需所有耗材实现无需采购其他耗材可直接检测样本，保证成本可控，采用双端不低于100bp的测序模式。
3、配套软件：实现原始下机数据至变异信息的自动化、规范化分析，具有数据解读云平台。
4、检测报告参考《临床单基因遗传病基因检测报告规范》（T/SZGIA 4—2018）团体标准设置。外显子捕获探针不低于42M，探针设计需采用CCDS、RefSeq等数据库。全外信息分析数据质控标准：测序数据量不小于15G，去重前深度 ≥ 200X。
产品资质要求：所涉及的检测试剂具备三类医疗器械注册证，核酸提取试剂和测序反应通用试剂盒需有医疗器械注册证或备案证明。根据《国家卫生计生委办公厅关于规范有序开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断工作的通知》（国卫办妇幼发[2016]45号）文件要求，孕妇外周血胎儿游离DNA产前检测项目（即项目技术要求一至四项）配套的数据分析软件有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证（提供相应佐证资料）。
设备要求：开展所有无创DNA项目所需设备采购总金额≤20万元；