## 医用耗材参数挂网模板
医用耗材采购目录
序号 | 耗材名称 | 基本用途 | 参数及规格要求 | 备注
1 | 输尿管负压导引鞘 | 输尿管负压导引鞘可与负压吸引装置连接，在泌尿系统内窥镜检査及手术时。起扩张、支撑、引流、吸引的作用。 | 1、产品由导引鞘和扩张器组成，其中，导引鞘由鞘管和导引鞘管接头组成，扩张器由扩张器导管和扩张器导管手扣组成。 2、可与负压吸引装置连接，在泌尿系统内窥镜检查及手术时，起扩张、支撑、引流、吸引的作用。 3、输尿管负压导引鞘的导引鞘管各连接处的断裂力不应小于15N。 4、输尿管负压导引鞘的扩张器导管连接处的断裂力不应小于15N。 5、输尿管负压导引鞘的X射线下应能够清晰显影。 6、配合导引鞘的负压吸引装置最大负压应在10Ka以内。 7、导引鞘有刻度、扩张器有刻度。 8、前端可弯曲长度10厘米、可弯曲角度大于275°鞘管不应有皱褶。 9、负压可弯曲鞘型号：各规格。 10、耗材具备贵州医保目录内27位医保收费编码，并明确可收费（提供银海系统截图及国家医保信息数据库截图）。 11、耗材要求具有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证。