## 核医学科设备总表
核医学科设备配置表
序号 | 名称 | 附属设施 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注
1 | SPECT药物分装用辐射防护通风橱(双联） | 附属设施 | 1 | 套 |  | ① 外形尺寸根据场地设计， ② 满足单光子（99mTc）药物防护要求 ③ 需配备活度计（需提供计量校准证明） ④ 需配备恒温加热装置，满足单光子药物温度要求 符合cGMP生物洁净级别的工作区域 带有负压通风系统的一体式不锈钢工作区域 独立放射性排风的空气洁净系统，独立的风机单元100％空气外排 需求风量： 800 m³/h 密封方式：隔离式洁净圆弧角304不锈钢内腔，内腔六面均为镜面板 排风过滤：放射性气体过滤器吸附（活性碳） 静音：≤60db； 内置1个GM探测器；能量范围：50 KeV---1.5 MeV 正面、底面屏蔽20mmPb 侧面、顶面屏蔽20mmPb 铅玻璃视窗屏蔽20mmPb 手孔门屏蔽20mmPb 侧开门屏蔽20mmPb 升降托盘屏蔽20mmPb 下沉式活度计井屏蔽20mmPb 风速​1 m/s
符合人体工程学设计的操作控制面板 内倾安装触摸屏图形操控面板易于日常工作的操作和观察（触控屏） 控制：人机交互界面控制及反馈所有信息 可视铅玻璃窗：（支持定制） 剂量监测显示：集成于人机交互界面（可灯光报警） 尺寸（支持定制） 附件：照明灯、臭氧灭菌装置、电源插座等 电源：单相 220 V / 50 Hz、10 KVA​ 放射性物品屏蔽传送装置：无需打开热室屏蔽门，即可在低位状态下传送放射性物品或铅罐进入工作区域（或从工作区域取出），减少人工操作强度和不必要的辐射，提高分装操作效率 屏蔽托盘：不锈钢304制、¢ 115 mm、40mm pb 传送方式：线性传动、速率32 mm/S、推力4500 N 保护等级：IP 51、IP65 或 IP66 电源驱动：12 / 24 V DC 活度计电离室屏蔽：下沉式；测量井底部带有升降调整平台，用于固定调整活度计电离室的高度 测量井屏蔽：30mmPb 屏蔽腔室：可完全匹配CRC系列活度计，安装后与操作面水平，方便操作； 实时剂量监测与辐射安全连锁装置：实时显示热室内部的辐射水平，提供辐射报警。以防止误操作对人员和环境带来不必要的辐射 内置1个半导体探测器 能量范围：50 KeV---1.5 MeV 剂量范围：0 uSv/h---9999 uSv/h
2 | I-131全自动分装仪系统 | 附属设施 | 1 | 套 |  | 1、具备碘131等放射性溶液自动和手工配药两种操作模式。 2、内外耐腐蚀304材质不锈钢装饰，圆弧角内胆工艺，正面配有铅玻璃观察窗、伸手孔，与通风处底部成15度角，方便观察及使用，带有完全隔离式防护的一体式不锈钢工作区域，内部配置有通风、照明、灭菌、插座系统。 3、观察窗玻璃尺寸为300mm×300mm，采用ZF6型防辐射铅玻璃，与箱体有同等防护能力； 4、防护箱开有450mm×350mm门洞，侧开式屏蔽防护门采用安全控制，侧方开门，配同等防护当量的平开门， 5、配置病人取药窗口，窗口尺寸350mm*450mm（高），窗口内及病人取药窗上侧安装监控探头，便于观察确认取药人员的身份； 6、内置放射性溶液仪器模块，取药杯放置在取药窗口内，远端电脑控线连接仪器模块。 7、防护箱内配备电动升降进药系统，可以放置转运铅罐，升降范围为200mm，配有特制升降防护铅罐。铅罐防护为20mmpb，底部配置活度计井,井体防护为40mmpb. 8、独立的负压排风机组系统，30%外排,70%内循环，风速≥1m/s，专用放射气体活性炭过滤器。 9、超高效ULPA过滤器(99.999%)，垂直层流0.3m/s-0.5m/s可调。 10、符合静态C级净化标准,双通道设计 11、正面及侧面屏蔽：》40mm Pb ，侧开门屏蔽：》40mm Pb ，手孔门屏蔽：》40mm Pb 12、内倾15°安装的操控面板易于日常工作的操作和观察，按钮界面控制，指针式负压计，带照明灯、灭菌设施、电源插座等。 13、配置双活度计在线控制技术，可实现病人样品和原液双在线控制；可同时在线测量原液和样品的实际活度，确保更精准的病人样品活度控制。 14、病人样品活度计外置设计，方便实现计量检定和兼容常规测量使用，可实现一机多用。 15、原液管路和样品液管路隔离，能适应超小处方活度的分装准确度；可以进行小活度的样品分装，包括甲亢和甲癌样品。 16、预知原液剩余情况，方便规划病人处方活度，有效避免理论活度不足的问题； 17、具有样品杯检测和输送功能； 18、隔室操作：远程电脑网络控制；两路高清视频监控，具有拍照留存功能；具有双向对讲功能；病人自助式服碘； 19、全新的远程控制管理软件；模块化单元设计，适应重要单元的自行更换修复，维护者不需要专业化技能。 20、兼容应急规范给药功能。 21、内置活度计对原液的测量范围： 1mCi-6Ci；外置活度计对病人样品的测量范围：0.1mCi-1Ci； 22、.测量精度：<5%；.分药速度：30s/次。 23、显示分辨率：10μCi；主机内部尺寸：≥830 mm (w) * 680 mm (d) * 600 mm (h)；外部尺寸：≥1100 mm (w) *800 mm (d) * 2200mm (h)；单相 220 V / 50 Hz 、10 KVA。
3 | I-131防护通风柜(单联） | 附属设施 | 1 | 套 |  | ① 外形尺寸根据场地设计， ② 满足I131药物防护要求、能匹配I131全自动分装仪，留有接口给病人拿药 ③ 需配备活度计（需提供计量校准证明） ④ 需配备恒温加热装置，满足I131温度要求 符合cGMP生物洁净级别的工作区域 带有负压通风系统的一体式不锈钢工作区域 独立放射性排风的空气洁净系统，独立的风机单元100％空气外排 需求风量： 800 m³/h 密封方式：隔离式洁净圆弧角304不锈钢内腔，内腔六面均为镜面板 排风过滤：放射性气体过滤器吸附（活性碳） 静音：≤60db； 内置1个GM探测器；能量范围：50 KeV---1.5 MeV 正面、底面屏蔽40mmPb 侧面、顶面屏蔽40mmPb 铅玻璃视窗屏蔽40mmPb 手孔门屏蔽40mmPb 升降托盘屏蔽40mmPb 下沉式活度计井屏蔽40mmPb 风速​1 m/s 符合人体工程学设计的操作控制面板 控制面板安装在控制室，触摸屏图形操控面板易于日常工作的操作和观察（触控屏） 控制：人机交互界面控制及反馈所有信息 可视铅玻璃窗：（支持定制） 剂量监测显示：集成于人机交互界面（可灯光） 尺寸（支持定制）
附件：照明灯、臭氧灭菌装置、电源插座等 电源：单相 220 V / 50 Hz、10 KVA​ 放射性物品屏蔽传送装置：无需打开热室屏蔽门，即可在低位状态下传送放射性物品或铅罐进入工作区域（或从工作区域取出），减少人工操作强度和不必要的辐射，提高分装操作效率 屏蔽托盘：不锈钢304制、¢ 115 mm、40mm pb 传送方式：线性传动、速率32 mm/S、推力4500 N 保护等级：IP 51、IP65 或 IP66 电源驱动：12 / 24 V DC 活度计电离室屏蔽：下沉式；测量井底部带有升降调整平台，用于固定调整活度计电离室的高度 测量井屏蔽：30mmPb 屏蔽腔室：可完全匹配CRC系列活度计，安装后与操作面水平，方便操作； 实时剂量监测与辐射安全连锁装置：实时显示热室内部的辐射水平，提供辐射报警。以防止误操作对人员和环境带来不必要的辐射 内置1个半导体探测器 能量范围：50 KeV---1.5 MeV 剂量范围：0 uSv/h---9999 uSv/h
4 | 敷贴治疗器 | 附属设施 | 1 | 套 |  | 1、方型圆形均可 2、活度：40mCi 3、源表面吸收剂量率：110-120 Sv/h （表面剂量具体以标定为准）
5 | 移动放射性药物注射车（防护注射车） |  | 1 | 套 |  | 1、注射防护车采用304不锈钢材质，可调节操作台面的高度。 2、承载力大于450公斤。 3.注射屏蔽：20mmpb 4.操作台面屏蔽：20mmpb 5.铅视窗：200mm(w) *250mm(l) （ZF6高清玻璃材质） 6.4个带锁紧的承重万向脚轮可以移动或固定放置
6 | 注射器防护筒（单光子药物用） |  | 4 | 个 |  | 1、由铅和 PVC材质特制，用于SPECT单支剂量放射性药物转运过程中的屏蔽。 2、设计为“手榴弹”样式，接口用丝扣固定，方便携带。 3、屏蔽：6 mm Pb 4、尺寸：220 mm (l) * 35（39 / 60） mm (d) 5、重量：1.6 kg
7 | 核素病房出院活度检测仪 (放射性用药外照射检测系统) | 附属设备 | 1 | 套 |  | 1.显示：10寸液晶触摸屏，可触摸交互操作 2.人体感应：可自动感应人体，并语音提示； 3.语音导航：全程语音导航，提示患者操作流程及方法； 4.身份识别：根据客户需求接入医院系统，系统自动识别患者个人信息； 5.测量：体表辐射剂量率，全身体内残留活度，甲状腺区域活度； 6.测量范围：剂量率：0.01uSv/h-500uSv/h；活度：0.1mCi-500mCi； 7.测量数据自动上传医院系统，自动存储测量数据，后续可同时时间和个人信息检索查询，自动生成患者测量报告，可以导出打印，作为患者出院依据。 8.移动脚轮式设计，方便多地移动测量，便于设备管理和存放； 9.提供国家法定计量检测机构出具的检定/校准报告 10.控制室设置工作站，可连接设备显示信息； | （病房使用）
8 | 铅淋洗罐 |  | 6 | 个 |  | 1.用于99mTc淋洗及标记用防护铅罐，采用铅及304不锈钢特制 2.适用于10ml西淋瓶 3.旋开式针头入口 4.屏蔽：6mm Pb 5.尺寸：40mm(¢) * 71mm(h) 6.重量：0.8 kg
9 | 区域辐射监测系统 | 附属设施 | 1 | 套 |  | 1.数据通讯：具备无线通信数据传输。 2.历史数据查看：支持历史数据折线图查看，精确到1min 的历史数据记录，支持年、月、日三个维度的数据检索；设备列表查看设备状态。 3.实时显示：测量值数值实时显示，测量值折线图显示，数据刷新速度不高于2s。 4.支持报警显示，报警阈值可调，报警响应 ： ≤2秒，医院提供设备布置点位图及点位数 5.最大支持点位数量：≥100 台。 6.支持平板、手机、电脑等设备数据导出，自动生成报告，数据库保存≥2年。 7.系统支持多用户登录，支持管理员及普通用户权限。
10 | 放射性废物桶 |  | 2 | 台 |  | 1.屏蔽防护要求：10 mmPb 2.外观不小于400*400*400mm(暂定）,容积50L 3.脚踩自动打开防护盖装置，旋转式投放口，方便开启； 4.正面单开门，内置不锈钢废物箱，可抽拉存取废物； 5.内外304不锈钢饰面，特制带刹车承重万向脚轮 | SPECT区域用，一个存储30天
11 | 放射性废物桶 |  | 6 | 台 |  | 1.屏蔽防护要求：20 mmPb 2.外观不小于400*400*400mm,容积50L 3.脚踩自动打开防护盖装置，旋转式投放口，方便开启； 4.正面单开门，内置不锈钢废物箱，可抽拉存取废物； 5.内外304不锈钢饰面，特制带刹车承重万向脚轮 | 门诊用2台，核素病房用4台存储碘131治疗产生放射性废物，存储180天
12 | 紧急辐射泄露处理包 | 附属设施 | 1 | 套 |  | 全套去污工具套装，用于放射性污染的处理。含放射性专用去污剂。 内含： 1 泄露应急桶 1个 12 手提桶 1个 2 棉手套 1双 13 尼龙绳 1根 3 夹子 1把 14 放射性标志牌 1个 4 连体服 2套 15 沾污记录签 2个 5 防毒面具 2套 16 记号笔 1根 6 一次性鞋套 2双 17 喷雾器 1个 7 一次性帽子 10个 18 皮肤去污剂 1瓶 8 聚乙烯袋 10个 19 小扫帚 1套 9 拖把 1把 20 应急处置卡 1个 10 纸巾 1包 21 线手套 1双 11 刷子 1个 22 纸胶带 2卷
13 | 多动能电离巡检仪 |  | 1 | 台 |  | 1.高灵敏度，良好的能量响应特性。 2.彩色LCD液晶显示，背光亮度可调。 3.测量射线种类：α、β、γ和X射线； 4.测量范围： 剂量率：0.01μSv/h～1mSv/h； 累积剂量：0.00µSv～999.9Sv； 5.相对误差:≤±10% 6.能量范围：48keV～3MeV 7.存储功能：可存储2000个数据，手动或自动存储可选； 8.四位数字LCD显示,模式指示,至少每3秒更新读数，带棒图显示，带背光功能； 9.剂量率、累积剂量报警阈值可设置； 10.报警项目：超阈值报警、探测器故障报警、低电报警、超量程报警； 11.探测面积:15cm²，有效直径45mm；
14 | 个人剂量报警仪 |  | 9 | 台 |  | 1、能量范围：40KeV-3MeV 2、测量范围：0.1μSv/h-100mSv/h；累计剂量范围：0.01uSv-999.99Sv 3、报警阈值：多组阈值可供选择设置； 4、相对误差：≤±15% 5、响应时间：3秒 6、供电：内置可充电电池，本底续航100h
15 | 甲状腺吸I-131功能测定仪 |  | 1 | 台 |  | 1、窗口本底：≤900CPM； 2、点源灵敏度：≥0.18（min×Bq）-1； 3、窗口计数度：≥0.14（min×Bq）-1； 4、8小时稳定性：3%以内； 5、可以进行甲状腺摄碘率、甲状腺抑制率、过氯酸钾排泌实验和有效半衰期等的测定； 6、探头可升降，方便不同身高，且能左右水平摆动方便不同年龄段人群的测量，避免患者来回移位造成摔倒磕碰等风险。 7、主机采用箱式结构，固定在四轮底座上，能移动，也很安全; 8、测试标准源使用的蜡模，采用挂钩结构，加挂十分方便； 9、通过同位素调节旋钮，选择131I和99mTc； 10、报告单格式可以根据用户要求进行编辑； 11、可以把放免测量的结果和摄碘率打印在同一张报告单上； 12、软件具有统计汇总功能； 13、通过了GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015和YY/T 0287-2017 idtISO 13485：2016质量体系认证；
16 | 核医学科信息管理系统 | 附属设施 |  | 套 |  | 1、核医学服务器 1.1、核医学影像服务器软件用户管理服务器。 1.2、任务管理服务器。报告自动分配服务器。 1.3、PET-CT模块，SPECT-CT模块。 WorkList 服务器软件：PET-CT WorkList，SPECT-CT WorkList
2、报告Web临床发布系统 2.1、提供报告的WEB调阅浏览，科室可以管理、控制及调度发布的检查信息。 2.2、临床医生可通过WEB浏览器查询浏览文字报告、典型图像及PDF格式图文报告
3、网页版临床融合阅片系统： 3.1、提供影像的WEB浏览和融合后处理功能，科室可以管理、控制及调度发布的图像信息。 3.2、可通过WEB浏览器浏览原始断层图像、融合后断层图像、MPR重组图像。 3.3、可通过WEB浏览器在线进行图像融合后处理操作及测算SUV、更换色谱等。
4、预约登记工作站 4.1、二维码扫描。预警机制。报告电子签收。 4.2、医保卡、身份证、就诊卡识别。
5、核素药物生产管理系统 5.1、成品放药进销存，药物生产进销存。 5.2、cGMP质量控制，生产过程结构化质控，成品药结构化质控。 5.3、放射性药物注射流程和药物质量控制。
6、技师质控工作站 6.1、护理和技术质控工作站软件，技师注射工作站软件。
7、多媒体叫号系统 7.1模块化叫号，可组合式自定义叫号细则，可编辑。
8、病史问诊工作站 8.1、多媒体问诊。多媒体叫号。随访。 8.2、病史资料数字化模块。核医学图像融合后处理软件。 8.3、3D容积重建及融合模块。输出及光盘刻录软件。
9、报告融合工作站 9.1、自动分配报告，报告质控，报告修改痕迹及结构化修改痕迹查看。 9.2、核医学图像融合后处理软件。报告管理工作软件。 9.3、多媒体问诊。效能评估。图像质控。 9.4、专业统计。预警机制。二维码扫描。 9.5、TNM分期。随访。
10、主任审核融合工作站 10.1、PET/CT图文报告审核软件。 10.2、自动分配审核，报告质控，报告修改痕迹及结构化修改痕迹查看。 10.3、多媒体问诊。效能评估。图像质控。 10.4专业统计。预警机制。 10.5、二维码扫描TNM分期。随访。 10.6、PET/CT图像融合后处理软件。 10.7、3D容积重建及融合模块。 10.8、输出及光盘刻录软件。
11、核医学教学科研软件 11.1、支持核医学人员教学、培训，集成于报告系统中。 11.2、提供教学库、科研库、疑难库。 11.3、提供学术论文管理、个人文件管理。 11.4、提供共享资料管理。提供评论、留言功能。
12、SPECT定量分析工作站 12.1、DICOM管理模块。 12.2、SPECT融合后处理模块。 12.3、3D VQ Calibration模块。 12.4、SPECT定量计算模块。
13、ECT后处理工作站 13.1、全身骨显像后处理模块 13.2、甲状腺后处理模块 13.3、肾动态后处理模块 13.4、唾液腺显像后处理 13.5、肺显像后处理模块
14、核医学病人管理工作站 14.1、提供多媒体医嘱系统。 14.2、病人可视化，科学化管理。 14.3、提供病人检测架构，可与辐射检测系统无缝对接。 14.4、病人提醒模块，随访模块。
15、院网接口系统 15.1、与医院预约登记系统对接，直接获取患者登记、病史信息、个人信息。 与医院HIS系统、PACS系统对接，实现影像数据信息的资源共享。
16、核医学云报告融合系统 16.1、提供云端书写/审核PET报告功能，提供云端PET检查影像调阅及融合后处理功能。真正实现云端多中心一键切换、多中心一体化诊断报告，内部医生一体化诊断报告协作平台、外部专家诊断报告一体化平台。
17、核医学病房管理系统 17.1、核医学病房药物预警系统、提供阈值内的药物预警。 17.2、病人剂量吸收，代谢监测平台。 17.3、核素治疗效果评估。 17.4、固态、液态、气态污染物管理。
17 | 放射性药品保险柜 |  | 1 | 台 |  | 储源防护箱是由铅及304不锈钢特制而成，内外双层不锈钢，带有方便快速打开或关闭的平开式防护门，配有双锁控制，用于安全暂存放射性源，符合环保法规要求，是核医学必备的防护设备之一。 1.主要材质：铅、304不锈钢 2.铅屏蔽：20 mm Pb 3.防护门：平口重叠、前开式、不锈钢执手锁、配双锁 4.保险箱尺寸：650mm(H) * 500mm(W) * 400mm(D) 5.内外表面装饰：304不锈钢
18 | 被服衰变柜 |  | 1 | 台 |  | 1.材质:铅、不锈钢，附彩膜（颜色可选）； 2.对开防护门柜体内部隔离成 6 个储存区； 3.屏蔽:12mmpb； 4.尺寸:450mmx1200mmx1350mm （暂定，支持定制）； 5.带紫外线消毒功能
19 | 表面沾污仪 |  | 2 | 台 |  | 1、产品特点：进口云母窗探测器，可探测X、α、β及γ射线;可测量辐射剂量率，计数率，表面污染活度;可选配轻质长杆,实现远距离辐射测量;便携一体。无需外接探头，可单手操作测量;具有射线脉冲指示灯，可用于快速寻找放射源。 2、可测量辐射剂量率、计数率、表面污染活度； 3、测量范围：剂量率:0.01usv/h~10msv/h计数率:0.01CPS-~1×10^6 cps表面活度:0.01~1×10^6 Bq/cm2； 4、报警阈值：可分别自由设置剂量率，表面活度和计数率报警阈值； 5、数据存储：自动存储15O0组数据，剂量、计数和污染分别存储； 6、使用环境：具有射线选挥滑盖，可选择不同探测射线组合； 7、能量范围：20Kev-7Mev； 8、剂量相对误差：≤±15%； 9、窗口有效直径：≥45cm；
20 | 等离子体空气净化消毒机（移动式） |  | 4 | 台 |  | 根据房间大小配置适合的设备功率。立柜式、壁挂式和移动式可选 1.集高强度紫外线、活性炭、光触媒和负离子等多种手段消毒杀菌、集杀菌、除异味、除尘等多功能为一体，适用体积（m3）：≤100； 2.微电脑程序控制，一键设定，中文液晶屏显示； 3.设备能通过指示灯、大尺寸液晶LCD显示屏（显示尺寸不小于W90mm*H50mm）、多个触摸按键进行图文化显示与操作 4.等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥29990小时（提供检测报告）； 5.等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供检测报告）； 6.消毒效果：设备持续工作1小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%（提供检测报告） 7.臭氧残留量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧残留量为＜0.16mg/m3（提供检测报告）； 8.多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气； 9.能通过红外遥控对设备进行开关机操作和设定档位等； 10.循环风量（m3/h）：≥800，噪音dB（A）：≤60； 11.智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能； 12.产品应符合相关医疗卫生标准和规范，提供卫生安全评价报告。
21 | 放射性核素冷藏冷冻箱（医用） |  | 1 | 台 |  | 功能：可用来存放试剂、疫苗、样品等。适用于高校、血站、制药等行业实验室 1.温度范围：冷藏2～8℃可调；冷冻-10～-26℃可调 2.温度数字显示，冷藏温度2~8℃可调，冷冻温度-10~-26 ℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即3.可同时读取冷藏室和冷冻室温度； 4.高低温报警可根据用户需要设定报警温度点 5.速冻按键，满足箱内温度在短时间内达到设定温度； 6.具有高温报警、低温报警功能，便于及时掌握冷藏箱异常状态。 7.两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）。 8.配备独立门锁扣，可配备双挂锁，安全可靠。 9.采用名牌压缩机，无氟制冷剂。内藏式系统制冷，整体美观，冷冻力强。冷藏室增加风机设计，冷藏温度更均匀。 10.触摸按键大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。白色LED照明系统，更安全、节能。特制的开关门止档，让您关门更轻松。 11.透明抽屉结构，便于观察储藏物品。 12.两个门体分别带锁扣,可加双挂锁； 13.需提供第三方校准报告。

## 核医学科信息管理系统附属设施
核医学科信息管理系统附属设施配置要求
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 备注
1 | 服务器 | 1 | 台 | 不限 | CPU：英特尔至强六核3204*1颗，内存：32GB，硬盘：40TB以上 光驱：dvdrw 网卡：板载四口 千兆电源：750W 1+0 插拔式；
2 | 核医学预约登记模块工作站 | 1 | 台 | 戴尔 | 戴尔品牌计算机工作站级主机，i7-10700 八核 2.9G、内存 32GB、4G显存、必须为独立显卡、硬盘不小于 1TGB、DVD刻录光驱、网卡
3 | 分诊叫号工作站 | 2 | 台 | 戴尔 | 硬件要求：I5处理器(六核) 8G内存 128固态硬盘 1T机械硬盘 DVDRW光驱；/1*显示器≥24英寸1920*1080分辨率。
4 | 问诊及随访工作站 | 1 | 台 | 戴尔 | 硬件要求：I5处理器(六核) 8G内存 128固态硬盘 1T机械硬盘 DVDRW光驱；/1*显示器≥24英寸1920*1080分辨率。 软件模块要求：支持对病人的多媒体问诊、结构化问诊、多医生问诊、多次问诊。并可以调阅院网系统的电子病历等资料。
5 | 技师注射工作站 | 2 | 台 | 华为 | 硬件要求：与技师注射工作站匹配
6 | 中文报告工作站模块及图像融合后处理工作站: | 8 | 台 | 戴尔 | 硬件要求：I7处理器/16G 128G固态 1T机械 2G独显 DVDRW Win10 /DVDRW光驱/显示器≥23.8英寸1920*1080分辨率。
7 | 高拍仪 | 1 | 台 | 不限 | 主摄像头参数500万像素/扫描方CMOS/标准分辨率2592×1944dpi，软件模块要求：支持快速拍摄、自动聚焦、自动曝光、自动识别页面边框并将资料存入服务器。支持病人报告资料输出U盘或刻录光盘，并自带浏览器。
8 | 扫描枪（二维码全流程应用模块） | 2 | 台 | 不限 | 为到检病人分配二维码，并二维码支持全流程使用
9 | 核医学科室管理系统模块工作站 | 1 | 台 | 戴尔 | 硬件要求：I5处理器/六核CPU /8G内存/128G固态盘/1T机械盘/DVDRW光驱，前USB6个，后USB6个，VGA1个 Win10/730-2G独立显卡、1*显示器≥23.8英寸1920*1080分辨率。
10 | 核素病房管理工作站模块工作站 | 1 | 台 | 戴尔 | 硬件要求：I5处理器/六核CPU /8G内存/128G固态盘/1T机械盘/DVDRW光驱，前USB6个，后USB6个，VGA1个 Win10/730-2G独立显卡、1*显示器≥23.8英寸1920*1080分辨率。
11 | 核素药物生产管理系统工作站 | 1 | 台 | 戴尔 | 硬件要求：I5处理器/六核CPU /8G内存/128G固态盘/1T机械盘/DVDRW光驱，前USB6个，后USB6个，VGA1个 Win10/730-2G独立显卡、1*显示器≥23.8英寸1920*1080分辨率。
12 | 放射性污染物管理系统工作站 | 1 | 台 | 戴尔 | 硬件要求：I7处理器/六核CPU /8G内存/128G固态盘/1T机械盘/DVDRW光驱 /1*显示器≥23.8英寸1920*1080分分辨率
13 | 工作站工作台 | 8 | 台 | 医院配套型号 | 医院指定供应商购买
14 | 4M彩色医用显示器 | 7 | 块 | 不限 | 4M彩色医用显示器 尺寸：27英寸 分辨率：2560×1440 对比度：1000:1 最大亮度：550 cd/m2
15 | 6M彩色医用显示器 | 2 | 块 | 不限 | 6M彩色医用显示器 尺寸：30英寸 分辨率：3280×2048 对比度：2000:1
16 | 读片教学医用专业大屏 | 1 | 台 | 不限 | 86寸读片医用大屏 4K（3840 x 2160）分辨率/触摸识别/500cd/㎡亮度/4000：1动态对比度/6ms Typ响应时间/移动挂架 读片会诊工作站 I7/ 16G 内存 / 512G固态硬盘
17 | 报告图像打印系统 | 1 | 套 | 和系统硬件匹配 | 相纸系统打印：热升华相纸打印机 1台 配套专业装订系统 1台
18 | 多媒体叫号屏 | 2 | 台 | 不限 | 55寸/windows操作系统
售后服务要求：保修三年。

## 紧急辐射泄露处理包
紧急辐射泄露处理包附属设施配置要求
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 备注
1 | 泄露应急桶 | 1 | 个 | 不限 | 辐射污物处理用
2 | 棉手套 | 1 | 个 | 不限 | 辐射污物处理用
3 | 连体服 | 2 | 套 | 不限 | 辐射污物处理用
4 | 防毒面具 | 2 | 套 | 不限 | 辐射污物处理用
5 | 一次性鞋套 | 2 | 双 | 不限 | 辐射污物处理用
6 | 一次性帽子 | 10 | 个 | 不限 | 辐射污物处理用
7 | 聚乙烯袋 | 10 | 个 | 不限 | 辐射污物处理用
8 | 拖把 | 1 | 把 | 不限 | 辐射污物处理用
9 | 纸巾 | 1 | 包 | 不限 | 辐射污物处理用
10 | 刷子 | 1 | 个 | 不限 | 辐射污物处理用
11 | 手提桶 | 1 | 个 | 不限 | 辐射污物处理用
12 | 尼龙绳 | 1 | 根 | 不限 | 辐射污物处理用
13 | 放射性标志牌 | 1 | 个 | 不限 | 辐射污物处理用
14 | 沾污记录签 | 2 | 个 | 不限 | 辐射污物处理用
15 | 记号笔 | 1 | 根 | 不限 | 辐射污物处理用
16 | 喷雾器 | 1 | 个 | 不限 | 辐射污物处理用
17 | 皮肤去污剂 | 1 | 瓶 | 不限 | 辐射污物处理用
18 | 小扫帚 | 1 | 套 | 不限 | 辐射污物处理用
19 | 应急处置卡 | 1 | 个 | 不限 | 辐射污物处理用
20 | 线手套 | 1 | 双 | 不限 | 辐射污物处理用
21 | 纸胶带 | 2 | 卷 | 不限 | 辐射污物处理用
售后服务要求：保修一年。

## 核素病房出院活度检测仪附属设施
核素病房出院活度检测仪 (放射性用药外照射检测系统)附属设施配置要求
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 备注
1 | 显示屏 | 1 | 个 | 不限 | 10寸液晶触摸屏，可触摸交互操作
2 | 语音导航 | 1 | 个 | 不限 | 1.可提供智能语音播报，提示患者操作流程 2.探测器：闪烁体双探测器，带屏蔽准直器 3.测量范围：剂量率：0.01uSv/h-200uSv/h，体内活度：0.1mCi-500mCi 4.测量项目：体表辐射剂量率，全身体内活度，甲状腺剂量率
3 | 身份识别 | 1 | 台 | / | 根据客户需求接入医院系统，系统自动识别患者个人信息；
4 | 工作站 | 1 | 台 | 戴尔 | 戴尔计算机工作站级主机，i7-10700 八核 2.9G、内存 32GB、4G显存、必须为独立显卡、硬盘不小于 1TGB、DVD刻录光驱、网卡、不小于300W电源箱、23 寸液晶显示器、Windows10操作系统
5 | 工作站工作台 | 医院配套型号 | 医院配套型号 | / | 医院指定供应商购买
售后服务要求：保修三年。

## SPECT药物分装用辐射防护通风橱(双联）附属设施
SPECT药物分装用辐射防护通风橱(双联）附属设施配置要求
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 活度计 | 不限 | 不限 | 1 | 台 | 1、满足SPECT分装使用； 2、活度：最大250GBq(6 Ci) 3、分辨力：0.1μCi(0.01MBq) 3、需提供法定计量单位检定准证明（强检）、质保3年 4、测量值：Mo-99 洗提, Tc-99m, Tc-99m/Mo-99 比率
2 | 打印机（配活度计） | 不限 | 不限 | 1 |  | 接口：RS-232 和 USB 打印类型：爱普生卷，爱普生滑或的 Okidata 全尺寸 打印选项：全尺寸测试报告，在打印纸上显示测量结果
3 | 放射性物品屏蔽传送装置 | 不限 | 不限 | 1 | 个
4 | 操作控制面板 | 不限 | 不限 | 1 | 个 | 符合人体工程学设计的操作控制面板、安装触摸屏图形操控面板易于日常工作的操作和观察（触控屏） 控制：人机交互界面控制及反馈所有信息
5 | 可视铅玻璃窗 | 不限 | 不限 | 2 | 张 | 20mmPb，ZF6高铅玻璃，尺寸大于400(l)*300(w)
6 | 照明灯、臭氧灭菌装置、电源插座 | 不限 | 不限 | 1 | 个 | 电源：单相 220 V / 50 Hz、10 KVA
7 | 实时剂量监测与辐射安全连锁装置 | 不限 | 不限 | 1 | 个
8 | 排风过滤：放射性气体过滤器吸附（活性碳） | 不限 | 不限 | 1 | 个
8 | GM探测器 | 不限 | 不限 | 1 | 个 | 能量范围：50 KeV---1.5 MeV 0 uSv/h---9999 uSv/h
售后服务要求：保修三年。

## I131药物分装用辐射防护通风橱附属设施
I-131药物分装用辐射防护通风橱附属设施配置要求
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 活度计 | 不限 | 不限 | 1 | 台 | 1、满足核素分装使用； 2、活度：最大250GBq(6 Ci) 3、分辨力：0.1μCi(0.01MBq) 3、需提供法定计量单位检定准证明（强检）、质保3年 4、测量值：
2 | 打印机（配活度计） | 不限 | 不限 | 1 |  | 接口：RS-232 和 USB 打印类型：爱普生卷，爱普生滑或的 Okidata 全尺寸 打印选项：全尺寸测试报告，在打印纸上显示测量结果
3 | 放射性物品屏蔽传送装置 | 不限 | 不限 | 1 | 个
4 | 操作控制面板 | 不限 | 不限 | 1 | 个 | 符合人体工程学设计的操作控制面板、安装触摸屏图形操控面板易于日常工作的操作和观察（触控屏） 控制：人机交互界面控制及反馈所有信息
5 | 可视铅玻璃窗 | 不限 | 不限 | 2 | 张 | 40 mmPb，ZF6高铅玻璃，尺寸大于400(l)*300(w)
6 | 照明灯、臭氧灭菌装置、电源插座 | 不限 | 不限 | 1 | 个 | 电源：单相 220 V / 50 Hz、10 KVA
7 | 实时剂量监测与辐射安全连锁装置 | 不限 | 不限 | 1 | 个
8 | 排风过滤：放射性气体过滤器吸附（活性碳） | 不限 | 不限 | 1 | 个
9 | GM探测器 | 不限 | 不限 | 1 | 个 | 能量范围：50 KeV---1.5 MeV 0 uSv/h---9999 uSv/h
售后服务要求：保修三年。

## 131I全自动分装仪系统附属设施
I-131全自动分装仪附属设施配置要求
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 分装工作站 | 戴尔 |  | 1 | 台 | 戴尔计算机工作站级主机，i7-10700 八核 2.9G、内存 32GB、4G显存、必须为独立显卡、硬盘不小于 1TGB、DVD刻录光驱、网卡、不小于300W电源箱、23 寸液晶显示器、Windows10操作系统
2 | 智能视频语音播放系统 | 不限 | 不限 | 1 |  | 1、提示及监控患者用药前中后注意事项及医嘱确认； 2、双向高清视频、语音，摄像头像素≥800万像素，支持数据导出功能；
3 | 工作站工作台 | 医院配套型号 | 医院配套型号 |  |  | 医院指定供应商购买
售后服务要求：保修三年。

## 敷贴治疗器附属设施
敷贴治疗器附属设施配置要求
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 治疗手柄 | Radium Institute JSC | 40cm | 1 | 套 | 双节
2 | 锶-90密封放射源 | Radium Institute JSC | 40mCi | 1 | 枚 | 1、均匀度：Sr-90 ≥97% 2、Sr-90含量：≥99.5% 3、放射源质量控制依据：ISO9978：1992(E)
3 | 有机玻璃盒 | 不限 | 不限 | 1 | 个
4 | 铅防护罐 | 不限 | 不限 | 1 | 个 | 25mmPb、重量38kg
5 | 锶-90编码卡 | 不限 | 不限 | 1 | 张
6 | 防护盘 | 不限 | 不限 | 1 | 个
7 | 铝合金箱 | 不限 | 不限 | 1 | 个
需提供《辐射安全许可证》放射源销售资质，售后服务要求：保修三年。

## 防护用品
核医学科防护用品
一、近距离治疗后装设备硬件部分的配置：
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 铅屏风 | 不限 | 不限 | 9 | 个 | 1.6块核素治疗病房用固定式铅屏风2m（L）*1.8m（h）20mm Pb，采用烤漆面板材质，颜色可选 2.3块可移动铅屏风1.5（L）*1.8（h）10mm Pb，带观察窗400mm（L）*300mm（h），采用烤漆面板材质，颜色可选
2 | 铅衣 | 不限 | 大号 | 3 | 件 | 0.5mm Pb，无铅钨材质
|  |  | 中号 | 6 | 件
|  |  | 小号 | 3 | 件
|  |  | 儿童型 | 1 | 件 | 0.25mm Pb，无铅钨材质
3 | 铅帽 | 不限 | 大号 | 3 | 个 | 0.5mm Pb，无铅钨材质
|  |  | 中号 | 6 | 个
|  |  | 小号 | 3 | 个
|  |  | 儿童型 | 1 | 个 | 0.25mm Pb，无铅钨材质
4 | 铅围脖 | 不限 | 大号 | 3 | 个 | 0.5mm Pb，无铅钨材质
|  |  | 中号 | 6 | 个
|  |  | 小号 | 3 | 个
|  |  | 儿童型 | 1 | 个 | 0.25mm Pb，无铅钨材质
5 | 铅手套 | 不限 | 中号 | 4 | 双 | 0.03mm Pb，超柔软型
|  |  | 小号 | 1 | 双
6 | 铅眼镜 | 不限 | 不限 | 4 | 个 | 0.5mm Pb
7 | 不锈钢衣柜 | 不限 | 定制 | 2 | 个 | 双层，撑衣杆承重大于100公斤，1.5m（L）*1.8m（h），0.5m厚度

## 区域辐射监测系统
区域辐射监测系统附属设施配置要求
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 备注
1 | 区域辐射监测系统点位 | 10 | 个 | 不限 | 根据医院提供点位图安装
2 | 点位探测器 | 10 | 个 | 不限 | 1. 探测器：高灵敏闪烁体探测器；2.探测射线/能量范围：X、γ: 20keV~10MeV；3.剂量当量率：0.01μGy/h~10mGy/h；4.能量响应 ：不超过±20% (@20keV~3MeV)；5.灵敏度：117cps/μGy/h (@Cs-137)；6.中子计数率范围：无；
3 | 监测系统电脑主机 | 1 | 台 | 戴尔 | 戴尔计算机工作站级主机，i7-10700 八核 2.9G、内存 32GB、4G显存、必须为独立显卡、硬盘不小于 1TGB、DVD刻录光驱、网卡、不小于300W电源箱、23 寸液晶显示器、Windows10操作系统
4 | 监测平板电脑 | 1 | 台 | 华为 | 和区域辐射监测系统适配
售后服务要求：保修三年。